| 序号 | 1 | 设备名称 | 超低温冰箱 | 品牌型号 | 美菱DW-HL1008 | 数量 | 1 | 单价 | 85000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配置 清单 | 主机一台 五年保修卡一张 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细参数 | 1，样式：立式 。 2，有效容积：1008L。 *3，温度控制：高精度微电脑温度控制系统，适用范围在-40℃～-86℃范围内，控温精度0.1℃。 *4，显示：7寸高性能LCD电容触摸屏，显示精度0.1℃，清晰显示，界面友好，动态实时显示箱内温度、系统设定温度、环境温度、报警状态、时间等参数信息，且可连接蓝牙与WiFi，具备样本存取管理，温度数据查看及数据曲线，设置与留言板功能。具备状态运行指示圈，正常运行时，液晶屏温度显示外圈为蓝绿渐变色，温度异常时，温度外圈颜色变成红橙渐变色。 *5，安全存储：14种声光报警系统（高低温报警、传感器故障报警、高环温报警、开门报警、电压异常、断电报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警、系统故障等），物品存储更安全。 6，开机延时和停机间隔保护功能，确保运行可靠；屏幕锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数。 *7，中国科学院理化所发明的无氟环保制冷工质,制冷剂用量符合国家安全标准，明确制冷剂用量，自主知识产权的独特制冷回路。 *8，进口SECOP高效压缩机，整机稳定运行功率小于900W，进口EBM低噪音风机。冷凝器散热风机可根据压缩机运行状态智能开停。 *9，双压缩机运行，单压缩机出现故障，另外一个压缩机仍然可以维持箱内温度在-70℃以下运行，确保样本储存安全，可提供省级第三方检测报告。 *10，25℃环温时，单日耗电量≤16.5KW.h/24h。 11，一体式把手门锁设计，可加双挂锁，选配电磁锁、刷卡、指纹、人脸识别。 *12，25℃环温时，空载降温到-80℃时间≤5.5h。 *13，2个发泡压紧内门，双层发泡保温外门，外门4道密封，内门两道门封，整机6道门封。 *14，25℃环温，空载稳定运行断电回温至-50℃时间≥300min。 15，自动加热门体平衡孔设计，彻底解决短时间内连续多次开门。 16，3个温度测试孔，方便测试温度。 *17，标配USB模块，可用于箱内温度数据记录、运行曲线及操作记录导出，数据可长达15年以上。 *18，标配蓄电池，断电状态可持续为温度报警、USB端口供电。 *19，选配5V冷链供电系统，二氧化碳后备系统。 *20，选配RS485数据接口，远程报警接口，可同计算机网线连接，实现数据通讯。 *21，可存储2英寸标准冻存盒770个，2ml标准冻存管77000支。 22，设备验收合格后整机保修五年，终身维修。 2小时响应，24小时上门。 23， 培训：免费提供操作培训和维修培训。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专家论证意见: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专家签字: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |