| 序号 | 1 | 设备名称 | 超低温冰箱 | 品牌型号 | 美菱DW-HL680 | 数量 | 1 | 单价 | 78000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配置 清单 | 主机一台 五年保修卡一张 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细参数 | 1,样式：立式。 2,有效容积：680L。 3,温度控制：高精度微电脑温度控制系统，适用范围在-40℃～-86℃范围内，控温精度0.1℃。 *4显示：10寸液晶触控屏，显示精度0.1℃，动态实时显示箱内温度、系统设定温度、环境温度、报警状态、时间、双系统运行状态等参数信息，且可连接蓝牙与WiFi，具备样本存取管理，数据查看，数据曲线，设置及留言板等功能模块。 5,具备状态运行指示圈，正常运行时，液晶屏温度显示外圈为蓝绿渐变色，温度异常时，温度外圈颜色变成红橙渐变色。 6,安全存储：14种声光报警系统（高低温报警、传感器故障报警、高环温报警、开门报警、电压异常、断电报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警、系统故障等），物品存储更安全。 7,回气管温度传感器、系统B回气管温度传感器、独立监控箱内温度传感器等，全面检测设备运行。 8,开机延时和停机间隔保护功能，确保运行可靠；屏幕锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数。 9,中国科学院理化所发明的无氟环保制冷工质,制冷剂用量符合国家安全标准，明确制冷剂用量，自主知识产权的独特制冷回路。 10,进口SECOP变频压缩机，压缩机数量2个，整机稳定运行功率≤650W，动力强劲，质量更可靠，2个EBM直流变速冷凝风机，节能高效。冷凝器散热风机可根据冷凝器温度变化智能变速。 11,双独立制冷系统，单一制冷系统出现故障，另外一个制冷系统仍然可以维持箱内温度在-80℃，确保样本储存安全，可提供省级第三方检测报告。 12,25℃环温时，单日耗电量≤8.6KW.h/24h，可提供省级第三方检测报告。。 13,箱内温度均匀性要求，25℃环境，设定-80℃测试，每层5个测试点（四角及中心），整机≥20点测试，最高温度与最低温度的差小于6℃，可提供省级第三方检测报告。 14,设定温度误差：25℃环境，箱内温度设定-81℃，达到稳定状态后，箱内温度与设定温度误差的绝对值≤0.5℃。 15,显示温度误差：箱内温度设定-81℃，达到稳定状态后，显示温度平均值和箱内温度值差值的绝对值应≤0.5℃。 16,25℃环温时，空载降温到-80℃速度≤190min，可提供省级第三方检测报告。 17,25℃环温，开门1min降温至-75℃时间≤28min，可提供省级第三方检测报告。 18,一体式把手门锁涉及单手实现开关门，可同时使用暗锁及双挂锁，标配指纹、刷卡模块，选配电磁锁，人脸识别。 19,保温材料：采用VIP真空隔热材料，VIP保温板厚度≥20mm，箱体LAB整体发泡，发泡层厚度≥130mm。2个发泡压扣式内门，双层发泡保温外门，外门四道硅橡胶门封，内门两道硅橡胶门封，整机六道门封设计。 20,25℃环温，空载断电回温至-50℃时间≥280min，可提供省级第三方检测报告。 21,低噪音，稳定运行噪音≤53分贝，可提供省级第三方检测报告。 22,自动加热门体平衡孔设计，满足短时间内连续多次开门。 23,标配3个测试孔（孔径25mm），方便实验使用和监控箱内温度。 *24,标配5V冷链供电系统，保证用电安全，可为第三方监控设备供电。 *25,控制面板自带8G存储空间，可存储数据长达15年以上数据。 26,标配USB接口，可用于箱内温度及报警数据导出。 *27,标配蓄电池，断电状态可持续为温度报警、USB端口供电。 28,具备蓝牙模块，可连接蓝牙温度记录打印机，实现温度数据打印记录。 29,可存储2英寸标准冻存盒500个，2ml标准冻存管50000支。 30,标配独立嵌入式监控模块，手机关注微信公众号、小程序等，可实时监控冰箱运行状态，冰箱报警信息，可同步短信和微信。 31,人性化设计文件夹和置笔盒，方便用户临时存放资料。 32,可选配样本库信息管理系统，实现在冰箱触摸屏上进行样本的出入库管理，并且可以和电脑端样本管理系统多屏互联，实现多次校准信息传递，避免操作失误. 33,设备验收合格后整机保修五年，终身维修。 2小时响应，24小时上门。 34, 培训：免费提供操作培训和维修培训。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专家论证意见: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专家签字: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |