| 序号 | 1 | 设备名称 | 超低温冰箱 | 品牌型号 | 美菱DW-HL860 | 数量 | 1 | 单价 | 85000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配置清单 | 主机一台 五年保修卡一张 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细参数 | 1，样式：立式。 2，有效容积：860L。 *3，温度控制：高精度微电脑温度控制系统，适用范围在-40℃～-86℃范围内，控温精度0.1℃。 *4，显示：10寸高性能LCD电容触摸屏，显示精度0.1℃，清晰显示，界面友好，动态实时显示箱内温度、系统设定温度、环境温度、报警状态、时间等参数信息，且可连接蓝牙与WiFi，具备样本存取管理，温度数据查看及数据曲线，设置与留言板功能。 5，具备状态运行指示圈，正常运行时，液晶屏温度显示外圈为蓝绿渐变色，温度异常时，温度外圈颜色变成红橙渐变色。 *6，安全存储：14种声光报警系统（高低温报警、传感器故障报警、高环温报警、开门报警、电压异常、断电报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警、系统故障等），物品存储更安全。 7，开机延时和停机间隔保护功能，确保运行可靠；屏幕锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数。 *8，中国科学院理化所发明的无氟环保制冷工质,制冷剂用量符合国家安全标准，明确制冷剂用量，自主知识产权的独特制冷回路。 *9，进口SECOP变频压缩机，稳定运行功率小于700W，进口EBM低噪音风机。冷凝器散热风机可根据压缩机运行状态智能开停。 *10，双独立制冷系统，单一制冷系统出现故障，另外一个制冷系统仍然可以维持箱内温度在-80℃，确保样本储存安全。 *11，25℃环温时，单日耗电量≤12.2KW.h/24h，可提供省级第三方检测报告。 *12，箱内温度均匀性要求，25℃环境，设定-80℃测试，箱内最高温度与最低温度的差小于6℃，可提供省级第三方检测报告。 *13，25℃环温时，空载降温到-80℃速度≤220min，可提供省级第三方检测报告。 14，一体式把手门锁设计，可加双挂锁. *15，4个发泡压紧内门，双层发泡保温外门，外门4道密封，内门两道门封，整机6道门封。 *16，低噪音，稳定运行噪音≤58分贝，可提供省级第三方检测报告。 17，自动加热门体平衡孔设计，彻底解决短时间内连续多次开门。 18，标配3个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度。 *19，标配USB模块，可记录箱内实际温度、故障报警等数据长达10年以上。 *20，标配蓄电池，断电状态可持续为温度报警、USB端口供电。 *21，选配5V冷链供电系统，二氧化碳后备系统。 *22，可存储2英寸标准冻存盒600个，2ml标准冻存管60000支。 23，设备验收合格后整机保修五年，终身维修。 2小时响应，24小时上门。 24， 培训：免费提供操作培训和维修培训。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专家论证意见: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专家签字: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |