| 序号 | 1 | 设备名称 | 超低温冰箱 | 品牌型号 |  | 数量 | 1 | 单价 | 83000元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配置清单 | 1，主机一台 2，电源线一根 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细参数 | - 内部容积：不小于 793L ，可选配2英寸冻存盒容量不少于 600 个 - *原产地：美国 - *压缩机:2台1HP进口品牌工业级高效压缩机，制冷剂无CFC,无HCFC,阻燃 - 工作温度:-50℃∽-86℃ - 工作电压:208-240V宽工作电压范围,带时间延迟断路器 - Boost/Buck电压及电流补偿器,当电压异常和电流异常时,保证冰箱的正常运行 - *标配两台冷凝风扇智能开停，高效节能 - *箱体结构：重型冷轧钢箱体结构，粉末涂层外壁，盐喷测试超过1000小时；镀锌钢内壁 - 工业级门铰链不易变形，确保良好的密封性， - *标配四扇内门，减少冷气丢失 - *具有良好的保温性能，室温20℃断电时，空载的情况下从 -80℃ 升温到 -50℃ 的时间不低于 289 分钟 - *压缩机高效强劲，空载情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到 -75℃ 的时间不超过 21 分钟 - 不小于127mm厚原位成型无氟聚亚胺酯绝热层，门厚不小于114mm，减少热量传递，防止冷凝物形成 - *三层式门密封条，提供极佳的保温性能 - *控制操作面板高度：不高于1.6米，方便查看和设置参数 - *符合人体工程学的单手操作门把手，可锁定并可同时增加一挂锁，提高安全性 - *标配1” (25mm) 预留外接端口，可连接外部探头或仪器 - *标配4-20mA, RS-485 以及 dry contacts数据输出端口 - *超大冷凝器，面积为不小于305X457mm， 确保最佳降温效果 - *标配冷凝器过滤网，易拆卸，可水洗, 保护冷凝器免沾灰尘，提高制冷性能 - *外门配有专利的带加热功能的自动减压阀，可在关门后迅速平衡冰箱门内外压差，方便高度密封的外门30-60秒内再次单手轻松开启. - *全电脑控制和信息显示中心可进行多种状态和参数显示,提供九种报警提示: 过温,温度不足,门过久开启,断电,温度探头损坏,电源错误,后备电池需充电，压缩机故障,制冷电路损坏 - 重型脚轮，方便移动和固定冰箱 - 冰箱底部装有消声器和吸音泡沫，能大大减少噪音，运行安静 - 后备电池在断电情况下为监控报警系统供电长达72小时 - 可以选配液态CO2和液氮后备制冷系统，可在断电和冰箱故障时启动，使样品保持-60℃以下低温 - 可选配6英寸(15.2cm)图表温度记录仪，连续记录七天温度，符合验证和法规要求 - *整机2年，压缩机4年保修，工程师在2-4小时内响应。电话服务无法解决的，48小时内工程师到达现场 - *符合多项权威认证：CE 认证、ISO认证、CFG、CFDA认证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专家论证意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专家签字： 2021年6月17日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |