设备参数说明附表：

| 序号 | 1 | 设备名称 | 超低温冰箱 | 品牌型号 |  | 数量 | 1 | 单价 | 92000元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配置清单 | 1．主机一台 2．电源线一根 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细参数 | *1．内部容积：不小于 549升，可选配2 英寸冻存盒容量不少于 400 个 *2外部尺寸不大于(mm)（ H x D x W）：1981 x 978 x 719 *3原装进口 *4压缩机:2台559W进口品牌工业级高效压缩机，制冷剂为完全无氟碳氢制冷剂乙烷（R170）和丙烷 (R290) ，节能环保。 5工作温度:-50℃∽-86℃ 6工作电压:208-240V宽工作电压范围,可不同冰箱实现延时启动 - Boost/Buck电压及电流补偿器,当电压异常和电流异常时,保证冰箱的正常运行 8 箱体结构：粉末涂层外壁，盐喷测试超过1000小时；标配镀锌钢涂层内壁，便于清洗耐腐蚀 *9整机内置不少于8个温度探头，全面监控超低温冰箱腔体温度、环境温度、热交换器温度、蒸发器入口温度、蒸发器出口温度、一级吸气管温度、二级吸气管温度等，确保冰箱顺利运行，并有助于故障原因的快速判断 10工业级门铰链不易变形，确保良好的密封性 *11标配四扇聚苯乙烯泡沫绝热内门，嵌入式磁铁门闩，减少冷气丢失 *12具有良好的保温性能，室温20℃断电时，空载的情况下从 -80℃ 升温到 -50℃ 的时间不低于300 分钟 *13压缩机高效强劲，空载情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到 -75℃ 的时间不超过 24 分钟 14创新保温结构设计：超薄真空绝热板结合环保、水压泡沫绝热材料，明显提高保温性能及存储密度 15创新四点七层电加热式密封条，有效防止门封条及周边结霜，确保最佳密封保温效果 *16 5.6英寸电容式触摸按键屏用户界面, 简单易用,无需复杂参数设置即可监控冰箱的运行、温度及报警情况，还可设置访问和运行参数， *17控制面板具有三位数密码保护，安全管理温度设置和报警设置，防止无关人员随意篡改 *18具有屏幕防水设计，可以有效防止清洁时液体进入，损坏控制器 19符合人体工程学的单手操作门把手，可锁定并可同时增加一把挂锁，提高安全性 *20控制操作面板高度：不高于1.5米，方便查看和设置参数 21标配2个预留外接端口，可连接外部探头或仪器 22远程监控报警接口：标配RS485,4-20 毫安输出端口及dry Contact远程报警接口 23超大冷凝器，面积为不小于305X457mm， 确保最佳降温效果 24标配冷凝器过滤网，易拆卸，可水洗, 保护冷凝器免沾灰尘，提高制冷性能 *25外门配有带加热功能的自动减压阀，可在关门后迅速平衡冰箱门内外压差，方便高度密封的外门30-60秒内再次单手轻松开启. 26重型脚轮，方便移动和固定冰箱 27冰箱底部装有消声器和吸音泡沫，能大大减少噪音，运行安静 28后备电池在断电情况下为监控报警系统供电长达72小时 29可以选配液态CO2和液氮后备制冷系统，可在断电和冰箱故障时启动，使样品保持-60℃以下低温 30可选配6英寸(15.2cm)图表温度记录仪，连续记录七天温度，符合验证和法规要求 31*整机2年，压缩机4年保修，工程师在2-4小时内响应。电话服务无法解决的，48小时内工程师到达现场 *32符合多项权威认证：CE 认证、ISO认证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专家论证意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专家签字： 2021年6月17日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |