设备参数说明附表：

| 序号 | 1 | 设备名称 | 超低温冰箱 | 品牌型号 |  | 数量 | 1 | 单价 | 70000元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配置清单 | 主机1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细参数 | 1.*微电脑控制，温度数字显示，调节单位为0.1℃，箱内温度-50℃~-86℃可调；宽气候带设计，适合10~30℃环境使用。 2.复叠式制冷系统，降温迅速25℃环境，降至-80℃时间小于270min 。 3.有效容积：≥861L 4.*外箱尺寸（W×D×H）≥1180×875×1990（mm） 5.内箱尺寸（W×D×H）≥1040×600×1380（mm） 6.净重：≤370Kg 7.功率：≤920W 8.外部材料：电镀锌钢板，聚氨酯发泡＋VIP 真空隔热结构。 9.内部材料：电镀锌钢板，聚酯树脂粉喷涂。 10.*内门数量2扇（均附带锁扣），采用不锈钢框ABS树脂板；外门数量1扇（附带锁扣，可配挂锁）采用电镀锌钢板，聚氨酯发泡＋VIP 真空隔热结构。 11.*立体门封条设计，而非平面多层，整体4层门封条分布于不同平面，形成多个密闭保护层，最大程度避免冷气外漏，避免结霜。 12.*标配膨胀罐，当制冷系统因环境温度过高及其他原因而导致系统压力过大时，用于吸收系统压力，以维持压缩机正常运行，保障样本安全 13.一体式门锁手把和紧凑式脚轮设计，灵活更方便，可外加挂锁。 14.隔热层：硬脂聚氨酯发泡+VIP（真空绝热层）技术，发泡层厚度≤70mm，储存空间提升20%以上，样本存储量提升25%以上。 15.检测孔≤φ17mm（背部，左下角）范围 16.*原装进口压缩机，匹配复叠式制冷系统，制冷剂：碳氢制冷剂。冷却方式：直冷式。能耗低于≤13.9kW·h/24h。 17.冷凝器：铜管冷凝器，散热效果良好。冷凝器过滤网便于更换和清洗。 18.安全装置：多种故障报警，包括高低温报警、环温高温报警、压缩机保护报警、传感器异常报警、断电报警、远程报警输出。两种报警方式(声音蜂鸣报警、报警代码显示报警)；所有独立部件安全接地。 19.标准配置：搁架3层，除霜铲1个，钥匙1套，说明书1本。 20.电源(V/Hz)：单相220V/50Hz 21.控制器功能：带有延迟启动功能，可设定0~30min错峰启动，减少同时启动对于电路负荷；显示屏密码保护机制，可对不同操作人员进行不同权限分配；MODBUS通信输出温度数据（选配）；USB数据导出。 22.配备脚轮以及止动支撑底角。 23.可选配≥616个2英寸冻存盒。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专家论证意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专家签字： 2021年6月17日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |