设备参数说明附表：

| 序号 | 1 | 设备名称 | 超低温冰箱 | 品牌型号 |  | 数量 | 1 | 单价 | 56000元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配置清单 | 主机1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细参数 | 1.温度范围：-50℃~-86℃（每档0.1℃，环境温度10℃~30℃） 2.有效容积：≥603L 3.外箱尺寸（W×D×H）≥1030×875×1990mm 4.内箱尺寸（W×D×H）≥770×600×1280mm 5.净重≤310Kg 6.额定输入功率≤1160W 7.外部材料：电镀锌钢板，聚酯树脂粉喷涂 8.内部材料：电镀锌钢板，聚酯树脂粉喷涂 9.内门2扇（均附带锁扣）；外门1扇（附带锁扣，可配挂锁） 10.检测孔2个，≤17mm（背部，左下角） 11.*压缩机：进口压缩机，匹配复叠式制冷系统 12. *制冷剂：高温侧：R404A(环保型）/低温侧：R508(环保型） 13.使用VIP真空隔热发泡技术，保温效果更好 14.*标配膨胀罐，当制冷系统因环境温度过高及其他原因而导致系统压力过大时，用于吸收系统压力，以维持压缩机正常运行，保障样本安全 15.*立体门封条设计，而非平面多层，整体4层门封条分布于不同平面，形成多个密闭保护层，最大程度避免冷气外漏，避免结霜 16.安全装置：种故障报警(高低温报警、传感器报警、断电报警、冷凝器高温保护、环温超标报警)；两种报警方式(声音蜂鸣报警、报警代码显示报警) 17.标准配置：钥匙1套，白钢搁架3层，除霜铲1个 18.一体式门锁手把和紧凑式脚轮设计，灵活更方便 19.冷凝器过滤网便于更换和清洗 20.冷却方式：直冷式 21.电源(V/Hz) ：单相220V/50Hz 22.电脑板温控；数字式温度显示 23.配备脚轮以及止动底角 24.配有可调隔板 25.具有显示屏密码保护机制 26.可选配≥400个2英寸冻存盒。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专家论证意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专家签字： 2021年6月17日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |