设备参数说明附表：

| 序号 | 1 | 设备名称 | 超低温冰箱 | 品牌型号 |  | 数量 | 1 | 单价 | 78000元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配置清单 | 主机1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细参数 | 1、有效容积≥820L，可存放2寸冻存盒≥600个（冻存架、冻存盒选配）； 2、箱内设定温度在-40～-86℃范围调节； 3、显示：LED显示屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压。能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能； 4、微电脑控制，并配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高低温报警温度、输入电压、环温等数据，且可通过自带的USB端口导出全部数据，实现数据的可追溯性； *5、采用HC制冷系统，明确制冷剂用量，制冷剂用量符合国家安全标准； 6、标配多种故障报警（高低温报警、传感器报警、冷凝器散热差报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警），两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能、断电记忆功能）； *7、冷凝风机：冷凝风机两个，可根据环静温度实现智能开停，有效节能，降低噪音。环温高于20℃时开启2 个风机，环温高于12℃低于20℃时开启一个风机，环温低于12℃时关闭所有风机； 8、进口压缩机2个，功率≤1000W； 9、超静音运行，整机运行噪音低于50db； 10、内门：四个，每个内门都带密封条设计，保温效果好。可独立分别存取物品，以减小箱内温度波动，并有效保证物品安全保存； 11、双锁结构设计,自带暗锁，同时可用挂锁，保证用户存储物品安全性； 12、门开报警：通过稳定可靠的门开关，在没有关门的时候及时提醒用户，确保样本安全； *13、25℃环温时，国家第三方权威结构认证单日耗电量≤11.5KW.h/24h； *14、符合《低温保存箱节能环保认证技术规范》要求，并获取节能、环保报告及证书； 提供中国质量中心节能证书和环保证书； 15、具有可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门； 16、双测试孔设计，方便用户实验使用和监控箱内温度。 17、售后服务：整机保修三年；无论是质量保证期内还是质量保证期外，保证在收到用户的通知后2小时内服务响应，24小时内到达用户现场，现场解决问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专家论证意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专家签字： 2021年6月17日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |