设备参数说明附表：

| 序号 | 1 | 设备名称 | 超低温冰箱 | 品牌型号 |  | 数量 | 1 | 单价 | 90000元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配置清单 | 主机1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细参数 | 1、有效容积：≥820升，可存放2寸冻存盒≥600个（冻存架、冻存盒选配）； 2、微电脑控制：温度数字显示，设定温度在-40～-86℃范围调节； *3、制冷系统：变频制冷系统，采用HC制冷剂； - 4、显示界面：10英寸以上高性能LCD电容屏，可直观显示箱内温度、环境温度、输入电压等数据和温度曲线。箱内温度异常时，主页温度有提示； - *5、采用进口变频压缩机和变频器，2个压缩机，整机稳定运行功率≤1100W； *6、标配物联模块,手机下载APP可实时监控冰箱运行状态、冰箱报警信息，事件记录会同步APP推送； *7、标配单机版样本管理功能，可对大类样本存放位置和数量进行统计、管理； 8、具有多种故障报警，高低温报警、传感器故障报警、冷凝器散热差报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警等；具有三种以上报警方式，声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、APP推送报警； 9、内门：四个，每个内门具有密封条，单独密封；可独立分别存取物品，以减小箱内温度波动； *10、具有事件记录功能，产品能够记录开门事件、密码修改、设置修改、账户登录等信息，且所有记录信息能够下载到电脑上，实现数据分析存档； 11、数据上传/下载：可以通过USB接口和网络上传和下载箱内设置、温度、报警记录以及事件记录等； 12、USB模块：可实时保存箱内设定温度、实际温度、高低温报警温度、输入电压、环温等数据，且可通过USB数据接口端口导出全部数据，实现数据的可追溯性； 13、测试孔：不少于2个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度； 14、符合《低温保存箱节能环保认证技术规范》要求，并获取节能、环保报告及证书； 提供中国质量中心节能证书和环保证书； 15、售后服务：整机保修三年；无论是质量保证期内还是质量保证期外，保证在收到用户的通知后2小时内服务响应，24小时内到达用户现场，现场解决问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专家论证意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专家签字： 2021年6月17日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |