设备参数说明附表：

| 序号 | 1 | 设备名称 | 超低温冰箱 | 品牌型号 |  | 数量 | 1 | 单价 | 150000元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配置清单 | 主机1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细参数 | 1、样式：卧式； 2、功率：≤2800W； 3、有效容积：≥200L，可存放2寸冻存盒≥120个（冻存架、冻存盒选配）； *4、制冷剂：无氟混合环保制冷剂； 5、温度控制：采用微电脑微处理控制系统，键盘式数据输入，数字显示运行箱内温度、电压、环温、可实时监控使用环境，调节精度为1℃，箱内温度介于-126℃～-150℃无级可调；系统故障自动诊断，断电报警，自动检测过滤网灰尘； *6、箱内温度均匀性： 产品12点测试，温度最高点与最低点差在5度以内； 7、安全系统：多重保护功能（开机延时保护、密码保护功能）；具有密码保护防止误操作；内置蓄电池，断电后可持续显示箱内温度及声光报警72小时；多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、高低电压报警、冷凝器散热差报警、环温超标报警、断电报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）； 8、压缩机：采用国际名牌进口压缩机； *9、风机：采用国际名牌冷凝风机，风机数量5个，充分保证产品运行状况，确保箱内样本安全，性能优良； 10、密封性能：内外门双层密封结构，密封效果好，不易结霜，内门为发泡内门2个，外门密封设计； 11、门锁设计：保存箱带挂锁锁孔，可配备两把挂锁。一体式上体手把，单手开关门，方便存取物品； 12、售后服务：整机保修三年；无论是质量保证期内还是质量保证期外，保证在收到用户的通知后2小时内服务响应，24小时内到达用户现场，现场解决问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专家论证意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专家签字： 2021年6月17日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |